치료 목적의 인체 유래 조직 제공을 위한 조직 은행 관리 기준

이 문서는 법적 구속력은 없으며, 어떠한 법령, 규정이나 규칙에 대한 해석으로써 간주될 수 없다. 이 관리 기준에 따르는 것으로 법적 구속력에 대한  면책이 될 수는 없다.

BS EN ISO 9001:1994에서의 인용은 영국 표준 연구소의 허가 번호 2000SK/0646에 의거하여 작성되었다. 전체 표준규격은 BSI Customer Services, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL에서 얻을 수 있다.

추가 복사본 구입처:

Medicines Control Agency, Department of Health, Market Towers, 1 Nine Elms Lane,

London SW8 5NQ

이 관리 기준은 2005년 6월 전에 검토 완료 될 것이다.

코멘트는 다음 연락처로 전달되어야 한다:

Secretary to the Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood and Tissue for Transplantation, Department of Health, Wellington House, Waterloo Road, London SE1 8UG

표지 일러스트: Paul Stork

치료 목적의 인체 유래 조직 제공을 위한 조직 은행 관리 기준

목차

1 page 	1 관리 기준 목적

2 page 		2 도입

2.1 관리 기준이 포함하는 내용

2.2 관리 기준의 사용

2.3 관련 문서 및 구조

4 page 		3 품질 시스템

3.1 품질 시스템이란 무엇인가?

3.2 품질 시스템을 사용하는 이유는?

3.3 품질 시스템의 책임자는 누구인가?

3.4 품질 시스템이 효력 발생하는 방법은?

3.5 품질 시스템 자원

5 page		4 조직 은행 시설

4.1 건물 및 대지

4.2 환경 조절

4.2.1 처리 지역

4.2.2 개인 지역

4.2.3 부속물

4.2.4 다른 기증자로 부터의 교차 오염

4.3 장비

8 page 		5 인사 및 훈련 책임

5.1 인사 책임

5.2 훈련

10 page 	6 기증자 선정

6.1 의료 기록 및 행동 기록

6.2 미생물학적 스크리닝

11 page		7 조직, 서비스 및 재료 조절

7.1 언제 서면 동의 및 계약이 필요한가?

7.2 서면 동의 및 계약 관리

7.3 조직 은행에서 수령한 조직의 감사

7.4 조직 은행에서 수령한 재료의 감사

7.5 미생물학적 조절

7.6 저장

7.7 추적성

13 page 	8 공정 제어

8.1 일반

8.2 특수 공정 검증

8.3 조직 출하

8.4 조직 폐기

8.5 모니터 시스템

8.5.1 감사

8.5.2 교정 및 예방 행위

8.5.3 부적격 조직

8.5.4 불만 사항

8.5.5 리콜

17 page 	9 포장, 라벨링, 운송

9.1 포장 및 라벨링

9.2 운송 및 운반

18 page		1 0 문서

10.1 일반

10.2 문서 수정

10.3 보관 및 유지

10.4 컴퓨터 기록

20 page		1 1 특수 고려 사항

21 page 		용어

23 page			참고문헌

26 page			조직 은행 관리 기준에 대한 working group 구성원

1 관리 기준 목적

이 관리 기준은 건강 서비스로 치료 목적의 인체 조직을 공급하는 공공 영역의 조직 은행에 적용하기 위함이다. 이는 영국 조직 은행들에 대한 보건부의 인증 안의 기초가 된다. 신뢰할 수 있는 품질을 제공하기 위하여, 현재의 관리기준으로 기증자 선택, 조직의 검수, 검사, 공정, 저장 및 최종 산물의 운송에 이르기 까지가 관찰될 수 있어야 한다: 이 관리 기준은 이러한 이슈들을 강조하고 있다.

관리 기준은 현재의 전문적인 조직 은행 지침을 수반하며, 왕립 대학 및 관련 전문가 단체의 자문을 통하여 보건부에 의해 준비되었다.

2 도입

2.1 관리 기준이 포함하는 내용

관리 기준에는 영국 보건 서비스 제도 하에서, 치료 목적으로 인체 조직의 저장 및 가공하는 조직 은행의 활동에 대한 요구 조건들이 명기되어 있다. 이 기준의 범위는 임상 시험을 포함하는 모든 치료 목적으로 사용되는 인체 조직을 포함하고 있다. 이러한 예들로는; 심혈관 조직 (예, 판막, 혈관); 근골격계 조직 (예, 골, 연골, osteochondral 조직, 인대, 건); 피부; 안 조직 (예, 각막, 공막); 미성숙 배우자; 태아 조직 (예, 신경세포와 줄기세포); 조혈모세포 (예, 골수, 말초 혈액, 탯줄/태반 혈액); 기증자 백혈구/과립구; 자가세포 시스템.

기준의 범위에는 기존의 규칙이나 가이드에 의해 적용되는 수많은 범주가 제외되어있다.

■ 다른 국가 규정에 적용되는 혈액 및 혈액 제품

■ 임상이 아닌 연구 목적으로 사용되는 인체 조직

■ 유전자 치료에 사용되는 세포 및 세포 라인

■ 인체 조직을 이용하는 상품으로 제조되는 치료제 (세포 및 세포 라인 포함)

■ in vitro 에서 생성되는 배아 및 성체 세포

■ 혈관성 기관

이 관리 기준은 검증되었고, 적어도 이 기준에 적용되는 것과 동등한 품질 관리 수준을 제공해 줄 수 있는 새로운 개념이나 신기술의 개발을 제한하려는 의도가 아니다. 예를 들어, 조직공학과 세포 배양을 포함하는 새로운 공정은 영국 조직은행에 의해 제공되는 조직을 개발하고 발전시킬 수 있다. 그렇게 함으로써, 이 관리 기준에 의해 적용될 공정이 개발될 것이다.

2.2 이 기준의 사용

관리 기준은 품질 시스템 접근법에 근거한다. 이는 모든 조직 은행에서의 품질 관리의 기초가 되며, 조직은행이 보건부 인증제의 일부로서 감사 받을 때 사용될 것이다.

조직 은행은 관리 기준에 대한 순응도를 증명하기 위해

기밀자료에의 접근이 제공될 필요가 있지만, 유지를 위한

복사본의 제공을 필요로 하지 않는다.

2.3 관련 문서 및 구조

이 기준의 틀과 내용은 품질 관리 시스템 (ISO 9000 시리즈)과 의약품 제조 판매에 대한 규정 및 지침에 (보건부, 1997) 기술된 GMP 원칙 에 기초한다. 이는 통합 품질 인증 프로그램에 대한 순응의 필요성을 강조한다. 그 관리 기준은 다른 문서에 설정된 지침을 참조한다. (참고 문헌 참조)

조직 은행은 또 이식에 사용되는 인체 기관, 조직 및 세포에 대한 미생물학적 안전성에 대한 지침에 (보건부 2000) 정해진 원칙을 따라야 한다. 기증자 선정 및 검사, 조직의 검수, 검사, 공정, 저장 및 운송에 이르는 모든 단계에서 관련 전문가 표준이 고려되어야 한다.

조직 은행은 또, 작업장에서의 보건 안전 법안 1974, COSHH 규정 1999와 같은 다른 법률을 따를 일반적인 의무와 책임을 가진다.

인체 조직 법안 1961, 인간 수정 배아학 법안 1990, 인간 수정 배아학 법안 1992 (정보 공개) 및 전문 지침들에 기술된 것과 같이, 조직 은행은 조직의 검수에 대하여 적절한 동의가 얻어져야 함을 보증해야 한다.

최신의 법안 및 참고 사항에 따라, 연이은 수정 혹은 이 기준의 개정이 연관이 있다. 조직 은행 활동과 관련된

어떠한 새로운 법안도 적용될 것이다.

3 품질 시스템

3.1 품질 시스템이란 무엇인가?

품질 시스템은 조직 내의 모든 관련 작업자들이 따라야 하는 일련의 체계적인 과정을 정의하고 문서화한다. 이 과정은 조직 내의 모든 부분에서 품질이 확실함을 보증할 수 있도록 고안된다. 그 목적은 실수를 피하는 것이다. 그러나, 실수가 일어나면, 원인이 확인되고 그 공정이 수정되어 다시 반복되지 말아야 한다. 이 관리 기준에 기술된 품질 시스템이 다루는 내용들로는, 조직 은행 건물 및 대지, 환경 조절, 관리 책임, 기증자 선택 및 검사, 서면 동의서 혹은 제3자 계약서, 세부를 위한 조직 검사, 공정에 대한 표준 및 조직 보관, 문서 및 기록 보존과 조직 운반 등이다.

3.2 왜 품질 시스템을 사용하는가?

조직 은행에서 품질 시스템을 사용하는 목적은, 제공하는 조직 및 서비스에 대한 안전과 품질을 보증하기 위함이다.

3.3 품질 시스템에 대한 책임은 누구에게 있는가?

품질 시스템의 정책, 실행 및 운영에 대한 전반적인 책임은 조직 은행 소장은 진다. 이는 조직 은행의 목적과 그것을 공급해 주는 기관의 필요에 부합해야 한다. 모든 구성원들은 품질 시스템에 익숙해야 하고 업무의 품질에 책임을 가져야 한다. 품질 시스템 운영에 대한 책임은 운영관리와 독립적이면서, 적절한 자격을 갖춘 개인에게 일임되어야 한다. 또 책임자가 부재 시, 이 책임을 수행할 일임된 대리인도 있어야 한다. 다른 주요 인사로, 의료 조언, 미생물학, 품질 보증 및 공정에 대한 책임자들이 포함되어야 한다. 조직 은행이 관리 기준의 필요에 지속적으로 부합함을 보증하기 위해, 조직은행의 작업에 관련이 계속 있음을 보증하기 위해, 주요 인사는 정기적인 간격으로 품질 시스템을 검토해야 한다.

3.4 어떻게 품질 시스템이 효력을 발휘하나?

품질 시스템은 효과적이고 적절한 문서에 의존한다. 조직 은행은 모든 작업 측면과 단계에 대한 관련 문서들을 설정하고 유지해야 한다. 이는 조직의 안전 및 품질에 영향을 줄 수 있는 모든 활동에 대한 표준 작업 절차 (SOP)와 관련 문서를 포함할 것이다. 조직 은행은 품질 조건이 어떻게 만족될 것인 지에 대한 정의를 하고, 이를 문서화 해야 한다. 문서와 자료는 발행되기 전에 허가된 자에 의해 검토 및 승인되어야 한다. 유효하지 않거나 쓸모 없는 문서들이 사용되지 않고 있음이 보증되도록, 현재의 문서들이 이들과 즉시 구분될 수 있어야 한다. 모든 주요 관련자들의 책임 및 보고 체계가 정의되고 문서화 되어야 한다. 품질 시스템은 적절성 및 유효성을 보증하기 위해 적절한 간격으로 조직 은행 경영진에 의해 검토되어야 한다.

3.5 품질 시스템에 대한 자원

조직은행 품질 시스템의 효과적이며, 효율적인 전달을 보증하기 위해 적절한 자원이 모든 단계에 제공되어야 한다. 훈련 받은 작업자의 배치, 경영, 작업 성과, 활동의 검증 및 내부 감사를 포함하는 적절한 자원이 조직 은행에서 식별 및 제공되어야 한다.

4 조직 은행 시설

4.1 건물 및 대지

건물과 대지는 조직의 품질을 보호할 목적으로 위치가 선정되어야 하며, 디자인되고, 건설되어서 사용되어야 한다. 새로 지어졌든 혹은 리모델링이 되었든, 건물은 원래의 목적에 부합하도록 고안되어야 한다. 효율적인 청소와 유지 과정이 실행되어야 한다.

모든 조직 공정 시설, 장비, 저장 장소는 조직의 오염을 막을 수 있도록 고안되어야 한다.

4.2 환경 조절

조직이 조직 은행에 들어온 이후 잠재적으로 4가지 주요 오염원이 있다:

■ 공정 지역

■ 작업 인력

■ 부속 물질

■ 다른 기증자의 조직으로부터 교차 오염

4.2.1 공정 지역

조직 은행은 조직이 노출되는 환경에 대한 요건들에 대하여 설정하고 유지해야 한다. 공기의 품질이 공정 지역 각각의 형태에 따라 정의되어야 하며, 이는 작업 공정의 성격, 조직, 및 조직에 대한 작업과 조직의 노출 정도에 따라 다르다. 공정 지역의 일반적인 요건들에 특정한 특성과 업무들이 있다. 이들은 다음을 포함하고 있다.

■ 쉽게 청소할 수 있으며, 구멍이 없는 평평한 면을 가진 바닥, 벽, 천장

■ 공정 지역에 근처의 탈의 지역과 세탁 시설

■ 작업복 입는 과정, 위생 및 청소

■ 환경 조건들의 조절 및 모니터 (먼지 입자 및 미생물학적 오염)

■ 항상 조절되는 자재들과 인력들의 통로

미생물학적 및 입자 오염을 최소화하고, 공정 및 작업 과정을 최소화하기 위해 환경 조절 프로그램의 디자인, 세부 명세, 모니터링 프로그램에 대한 근거가 정당화되어야 하고, 문서화되어야 한다. 제어 환경 또는 층류 캐비닛이 오염의 정도를 최소화하는 데 효과적이다. 중대한 작업 구역이란, 조직이 개방적으로 조작되는 지역 (향후에 소독 혹은 살균 과정을 거치게 되거나, 혹은 조직이 무균상태로 입수 되어 추가적인 소독 살균 작업을 거치지 않는 경우) 을 말한다. 멸균 용기 혹은 밀폐 무균상태로 입수된 조직이나 비 감염 조직이 환경에 노출되는 중대한 작업 구역은 공기의 품질이 A 급이어야 하며, 표 1에 정의된 B급 배경을 유지해야 한다. 이는 주변 지역에 비해 양압으로의 HEPA 여과 공기 공급이 요구된다. 조직, 자재, 용기들이 소독, 혹은 살균 전에 준비되는 작업 지역은 적어도 C 급 이상의 공기 품질을 갖추어야 한다.

표 1: 조직 공정을 위한 공기 분류 시스템

| 등급 | 표기된 숫자와 동등 혹은 그 이상의 최대 허용 입자 수/M3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 휴식기 |  | 작업 중 |  |
|  | 0.5μm | 5μm | 0.5μm | 5μm |
| A | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 |
| B | 3,500 | 0 | 350,200 | 2,000 |
| C | 350,000 | 2,000 | 3,500,000 | 20,000 |
| D | 3,500,000 | 20,000 | ND | ND |

(출처: 의약품 제조 판매에 대한 규정 및 지침, 1997)

중대한 작업 구역은 문서화된 과정에 따라 모니터 되어야 한다. 무균 공정이 수행되는 곳에서는 판 정착, 공기 및 표면 샘플링과 같은 사용법으로 모니터링이 빈번하게 수행되어야 한다. 조직 출하 단계의 부분으로써 환경 미생물 모니터링 프로그램의 결과가 검토되어야 한다. 중대 작업 구역의 작업 중 미생물 모니터에 대한 권장 제한치가 표2에 나타나 있다.

표2: 중대한 작업 구역의 미생물 모니터링

| 등급 | 공기 샘플 cfu/m3 | 판 정착 cfu/4 hrs | 판 접촉면 cfu/plate | 장갑 프린트 cfu/glove |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | <1 | <1 | <1 | <1 |
| B | 10 | 5 | 5 | 5 |
| C | 100 | 50 | 25 | - |
| D | 200 | 100 | 50 | - |

(출처: 의약품 제조 판매에 대한 규정 및 지침, 1997)

미생물 및 입자 오염에 대한 정기적인 모니터링 프로그램이 특정 경고 및 활동 제한과 함께, 정해진 방법과 계획에 따라 수행될 것이다. 특정 요구조건에 대한 순응은 입증될 것이며, 중대 작업 구역의 작업 상태 혹은 유층 캐비닛을 모니터한 결과가 문서화될 것이다.

4.2.2 작업 인력

위생 프로그램이 설정되고 문서화되어야 한다. 여기에는 개인들의 건강, 위생 습관 및 복장에 대한 절차가 들어있다. 이 절차는 모든 스탭, 특히 공정 혹은 제어되는 환경 속에서 근무하는 작업자들이 이해하고 따라야 한다. 조직의 품질에 연관되는 보건 상태가 품질 보증 책임자에게 보고되어짐을 보증하도록 해당 지침이 개인에게 공표되어야 한다. 공정 지역에 출입하는 모든 자는 작업이 적절하게 수행 될 수 있도록 보호복을 착용해야 한다. 모든 작업자는 세면 시설을 사용해야 한다. 다음 과정들은 공정 지역에서 금해야 한다; 식사 및 음료, 흡연, 껌 씹기, 음식, 음료, 흡연물질 혹은 개인 약의 보관.

4.2.3 부속 물질

오염을 최소화하고 조직 특성에 만족함을 보증할 수 있도록 하기 위해, 공정 과정 중 조직에 접촉하는 어떠한 구성 성분 (예, 공정에 사용되는 장비)과 물질 (예, 식염수, 살균제)도 명기되고, 조절되어야 한다. 다른 기증자와 이전에 접촉했던 어떠한 구성 성분도 관련 지침에 따라 오염원을 제거해야 한다.

4.2.4 다른 기증자의 조직으로부터 교차 오염

다른 기증자 조직에서의 교차 감염을 막기 위해 고안된 시스템이 있어야만 한다.

4.3 장비

품질에 영향을 줄 수 있는 모든 장비를 유지하기 위한 문서화된 절차가 설정되어야 한다. 조사 장비, 측정 및 검사 장비는 적절한 표준에 따라 보정되어야 한다. 측정의 불확실성이 알려져 있고, 요구되는 측정 능력에 부합함을 보증할 수 있는 방법으로 모든 장비가 사용되어야 한다. 조직 은행은 다음을 수행해야 한다.

■ 조직의 품질에 영향을 미칠 수 있는 모든 장비의 인지

■ 장비 형태의 세부 사항, 독특한 동정, 장소, 검사의 빈도, 검사 방법, 인정 기준, 결과가 불만족스러울 때 취해지는 행위의 명기

■ 조사 장비, 측정 및 검사 장비 보정 기록의 유지

■ 검사 장비의 보정 상태 인지

■ 조사 장비, 측정 및 검사 장비의 취급 및 저장 방법이 사용에 대한 정확성과 적합성을 유지함을 보증

5 인사 및 훈련 책임

5.1 인사 책임

조직 은행 소장은 품질 인증과 공정에 대한 책임을 질 수 있는 의료 상담역, 미생물학 상담역, 품질 보증 및 공정에 대한 책임자를 포함하는 주요 기능 책임자를 선임해야 한다. 소규모의 조직 은행에서는 일부 책임들이 공유되거나 특정 기능을 수행할 수 있는 외부 용역 계약으로 대체할 수 있다. 다음 책임들은 이러한 기능들과 관련이 있다.

모든 경우에 있어 품질 관련 기능이 공정 기능과 분리됨이 필수이다.

소장의 책임은 다음 사항들을 포함한다.

■ 모든 인사 및 관리 기준의 실행에 대한 책임

■ 신 개발, 전문 지침 및 관련 연구에 대한 최신 상태 유지

■ 기증자 선정 기준이 현재의 영국 지침에 따르고 있음을 보증

■ 제3자와 서비스 동의 및 계약 관련 사항들이 관리 기준과 일치함을 보증

■ 품질의 검토를 위하여 품질 보증 및 공정 담당 관리자와 정기적인 미팅

■ 임상 효과, 감사의 연속성, 관련 제3자에게 그들의 책임에 대한 조언들을 검토

■ 교정 및 예방 행위가 완료되었음을 입증

의료 상담역의 책임은 다음 사항들을 포함한다.

■ 기증자의 적합성과 보호에 대한 정책의 개발

■ 기증자 선정에 관련된 문서의 승인

■ 기증자의 감염 위험성 및 리콜에 대하여 안내가 늦게 이루어 졌을 때, 활동에 대한 조언 제공

■ 임상 피드백에 대한 시스템의 설정 및 유지

■ 예외적인 상황 (section 8.3 참조)에서 제한적 출하의 승인

미생물학 상담역의 책임은 다음 사항들을 포함한다.

■ 효과적인 소독/살균 절차, 시설, 서비스의 위임 및 모니터링

■ 기증자 검사 전략 개발에의 기여

■ 조직의 미생물학적 오염에 대한 조사의 승인 및 적절한 행동 조언

■ 적절한 빈도로 환경 오염의 모니터와 기록에 대한 전략 개발 및 승인, 오염물의 분리 및 감지와 그 오염원인 확인

■ 공정 작업 동안 부속 물질들의 미생물학적 조절에 대한 전략 승인

■ 공기 정화 및 여과 장비의 상태 및 정기 모니터링 전략 개발

■ 위생과 청소 실행의 모니터에 대한 전략 승인

품질 보증 책임자의 책임은 다음 사항들을 포함한다.

■ 품질 시스템 검토에 대한 정기적인 주입

■ 회수되거나, 중간 공정 및 완제 조직의 승인 혹은 거절

■ 배치 공정 기록 평가

■ 정기적으로 공정 절차 검토

■ 조사 검사 수행, 상태에 대한 승인 및 샘플링 지시

■ 제3의 단체와 용역 계약 준비 및 모니터

■ 대지, 장비와 보정의 유지에 대한 검토

■ 절차 검증이 완료됨을 입증

■ 내부 감사 프로그램 수행

■ 훈련 프로그램의 순응도 보증

공정 관리 책임자의 책임은 다음 사항들을 포함한다.

■ 품질 시스템의 검토에 대하여 정기적인 입력

■ 조직이 문서화된 절차에 따라 회수되고, 공정되어, 보관됨을 보증

■ 공정 과정과 관련된 지침 승인 및 이에 대한 실행의 보증

■ 절차 기록이 평가되고 승인됨을 보증

■ 대지와 장비의 유지보수 점검

■ 공정 검증이 완료됨을 보증

■ 훈련 프로그램의 순응도 보증

품질관리 및 공정관리 책임자의 공동 책임

■ 표준 작업 절차 및 다른 관련 문서의 승인

■ 공정 환경의 모니터 및 조절

■ 절차 자격과 특별 절차의 검증

■ 자재와 조직에 대한 저장 및 방역 절차의 지시와 모니터링

■ 기록물의 유지

■ 안전과 품질에 영향을 줄 수 있는 요인들에 대한 인지, 조사, 및 모니터링

5.2 훈련

훈련의 필요성을 인지하고, 품질에 영향을 미칠 수 있는 모든 관련자들에게 훈련을 수행하는 절차가 설정되고 유지되어야 한다. 특별 업무를 수행하는 자는 적절한 교육, 훈련과 경험을 가져야 한다. 훈련 기록은 유지되고 정기적으로 평가되어야 한다. 특별한 환경상태에서 업무를 수행해야 하거나, 특정 공정이나 기능을 수행하는 자는 적절하게 훈련되어야 하고, 훈련 받은 자의 감독을 받아야 한다. 공정 구역에서 가끔 업무 하는 자도 역시 적절하게 훈련 받아야 한다. 훈련 및 재교육은 문서화된 프로그램에 따라 진행되어야 한다. 품질에 영향을 줄 수 있는 조직에 적용되는 모든 공정은 문서화된 절차에 따라 훈련 받은 자에 의해 수행되어야 한다.

6 기증자 선정

기증자 선정에 대한 정책과 특정 요구 조건들이 문서화되어야 한다. 여기에는 의료 및 행동 기록, 미생물학적 검사, 배제 요인들, 동의서 및 혈액 샘플 검사가 포함되어야 한다.

조직 은행은 이식에 사용되는 인체 기관, 조직 및 세포에 대한 미생물학적 안전성에 대한 지침 (보건부 2000)에서 세워진 원칙을 준수해야 한다. 모든 절차는 자가 혹은 동종 사용에 대한 기증자의 기증 조직을 포함해야 한다.

6.1 의료 및 행동 기록

기증자의 초기 평가와 선정은 질환의 전염을 최소화하는 데 필수이다. 미생물학적 질환의 전염에 대한 지침으로서, 조직 은행은 현 보건국이 설정한 이식에 사용되는 인체 기관, 조직 및 세포에 대한 미생물학적 안전성에 대한 지침 (보건부 2000) 원칙을 준수해야 한다.

기증자의 자격에 영향을 줄 수 있는 다른 상태에 대한 지침으로, 현재의 전문 지침이 고려되어야 한다.

치료 목적으로서 조직의 사용이 금기되는 기증자 선정 과정 및 상태가 문서화되어야 한다.

훈련된 자가 명기된 절차에 따라, 기증자 인터뷰와 의료 행동 기록의 검토를 통하여 이러한 정보를 획득해야 한다. 기증자가 인터뷰를 할 수 없는 상황일 때, 따라야 하는 절차를 규정하는 정책이 있어야 한다.

6.2 미생물학적 스크리닝

기증자에게 감염될 수 있는 특정 감염에 대한 혈액 검사를 나타내는 문서화된 정책이 있어야 한다. 현재의 영국 지침에 따라 인증된 검사 연구소에서 특정 감염원 강제 조사가 수행되어야 한다.

조직은행은 이식에 사용되는 인체 기관, 조직 및 세포에 대한 미생물학적 안전성에 대한 지침

(보건부 2000) 에 설정된 원칙을

준수해야 한다.

문서화된 정책은 다음을 고려해야 한다.

■ 샘플의 품질 및 유효성

■ 살아있는 기증자의 경우, 재검사

■ 조직 기증과 관련하여 샘플링 시간

최신의 법안 및 참고 사항에 따라,

연이은 수정 혹은 이 기준의 개정이 연관이 있다. 조직 은행 활동과 관련된 어떠한 새로운 법안도 적용될 것이다.

■ 사후 샘플에 대한 검사

■ 양성 샘플 식별

■ 18세 미만 기증자의 경우 어머니의 검사

■ 샘플 보관

조직 은행은 반복적인 반응을 보이는 샘플을 가진 기증자에 대한 문서화된 정책이 있어야 한다. 필요할 경우, 재검사, 확증 검사, 기증자 및 접촉자에 대한 상담, 기증의 선택 혹은 거절에 대한 프로토콜이 있어야 한다.

7 조직, 서비스 및 재료 조절

7.1 언제 서면 동의 및 계약이 필요한가?

서면 동의 및 계약이 조직 은행과 제3의 단체 사이의 관계를 정의하고 문서화하기 위해 요구된다. 서면 동의 및 계약의 요건들을 정기적으로 검토하고, 다음 상황에 적용한다.

제3의 단체가 조직 은행을 대신하여 조직 기증자 선정, 조직의 수거나 조직의 공정의 어떠한 면이라도 책임이 있는 경우

예를 들어, 이식 조정자가 조직 은행을 대신하여, 기증자 가족과 인터뷰 할 때; 안구 은행을 대신하여, 센터가 각막을 수거할 경우; 혹은 조직은행을 대신하여 살균을 상업적 시설에서 실시할 경우.

제3의 단체가 조직의 품질 혹은 안전에 영향을 줄 수 있는 제품이나 용역을 제공하는 경우

예를 들면, 회사가 조직 은행과 장비의 보수나 보정에 대한 계약을 맺고 있는 경우; 회사가 조직 은행에 조직의 포장 및 라벨링을 공급하는 경우; 계약직 미생물학자가 조직은행에 검사 및 컨설팅 용역을 제공하는 경우; 혹은 청소 계약이 이루어진 경우.

조직 은행이 다른 조직 은행에 용역을 제공하는 경우

예를 들면, 조직 은행이 또다른 조직 은행에서 조직을 받고, 처리하고, 또다른 은행에 돌려 보내는 경우, 혹은 또다른 조직은행을 대신하여 사용자 공급을 위한 조직을 보관하는 경우.

조직 은행이 사용자에게 최종 조직을 제공하는 경우

조직 은행은 사용자로부터 요청 받기 전에, 요건들이 적절하게 정의되고 문서화되어

있음과, 그러한 요건들을 충족시킬 수 있는 능력을 보유하고 있음을 보증해야 한다.

7.2 서면 동의 및 계약의 관리

조직 은행은 동의 및 계약서의 검토에 대한 문서화된 절차를 설정하고 유지해야 한다. 책임을 포함하는 동의서 및 계약서 상세 사항들은 명백하게 기술되고, 문서화되어 양측이 동의해야 한다. 동의서 및 계약서는 제3의 단체에 의해 수행될 감사 절차에 대한 옵션을 포함해야 한다. 조직 은행은 동의서 혹은 계약서 수정이 어떻게 이루어 지는 지에 대하여 정의하고 문서화해야 한다. 동의서 및 계약서 검토 기록은 유지되어야 한다.

조직 은행은 다음 사항들을 해야 한다.

■ 품질 시스템과 특정 품질 보증 요구조건들을 포함하여, 요구되는 표준을 충족시킬 수 있는 능력에 기초한 제3단체의 평가와 선정

■ 조직 은행이 제3단체에 대하여 실행하는 형태 및 조절 정도의 정의. 이는 제공되는 제품과 용역의 형태에 따라, 최종 조직의 품질에 대한 제3단체의 제품 혹은 용역에 대한 영향에 따라, 그리고 제3단체에 의한 품질 감사 보고 및 유지되는 품질 기록에 따라 다를 것이다.

■ 공정 및 저장을 위하여 다른 은행에 의해 제공되는 조절, 검증, 저장 및 유지에 대한 문서화된 절차의 설정 및 유지

■ 다른 은행에서 공정 처리될 조직의 승인 전에 요구되는 절차의 명기

■ 적절한 곳에 가용한 제3단체의 품질 기록 설정 및 유지

7.3 조직 은행에서 수령한 조직의 감사

조직 및 그 관련 문서가 기증자 선정 및 검사와 연관된 내용들을 포함한 조직 은행의 요건에 부합하도록 조사되었거나 검증될 때까지, 조직 은행이 영국 내 혹은 다른 지역으로부터 검역되고 있음을 보증해야 한다. 요건에 대한 순응의 검증은 문서화된 절차에 따라 이루어져야 한다. 조직 은행은 조직 (혹은 그 포장재) 및 관련 문서가 확인증으로 검증되었음을 보여주는 명확한 증거를 제공하는 기록을 설정하고 유지해야 한다.

조직은 항상 정확하게 식별되어야 한다. 각 배송 혹은 조직 배치에는 조직에 관련되어 있고, 공정 및 저장을 통하여 기증자를 추적할 수 있는 식별 코드가 부여되어야 한다.

7.4 조직 은행에서 수령한 재료의 감사

최종 조직의 품질에 영향을 줄 수 있는 구매 재료는 검사에 의해 합의한 세부사항에 부합함을 확인할 때까지 비슷하게 검역을 마쳐야 한다.

7.5 미생물학적 조절

조직 스크리닝, 환경 공정 및 잠재적인 오염원에 대한 미생물학적 검사 프로그램의 정책과 실행에 대한 문서화된 절차가 있어야 한다. 미생물학적 안전과 조직의 품질에 기여하는 공정의 모든 면이 조절되어야 한다. 오염은 모든 실행 수단에 의해 최소화되어야 한다.

7.6 저장

지정 저장 장소 혹은 저장고는 임상적 사용을 위한 출하 이전에 파손을 막고 조직의 악화를 최소화하기 위해 사용되어야 한다. 그 지역으로부터 출하 및 승인 수령에 대한 적절한 방법이 문서화된 절차에 명기되어야 한다. 저장 및 운송 상태에 때문에 조직의 품질이 저하되어서는 안 된다. 조직의 저장 및 운송에 대한 장비는 원래의 사용 목적에 적절해야 한다. 조직이 명기된 요건에 부합할 수 있도록 모니터링 절차가 검증되어야 한다. 만일 어떤 단계에서 특별 저장 상태가 요구 되면, 이를 조절하고 모니터 해야 한다. 수거 및 완성 조직은 문서화된 절차에 따라 저장되고 출하되어야 한다. 재고 조절을 위해 기록이 유지되어야 한다. 거부, 리콜, 혹은 반품된 재료들은 품질 보증에 대한 책임이 있는 자에 의해 수령되어서, 분리된 검역 지역에서 구분되고, 기록되며, 보관되어야 한다. 조직 은행에 반려된 어떠한 조직도 문서화된 인정 절차를 충족시키기 전까지는 불량 조직으로 취급 되어야 한다.

7.7 추적성

조직을 식별하기 위해, 수령 시부터 모든 공정 및 배송 단계 동안, 그리고 개별 조직 혹은 배치의 식별에 대한 문서화된 절차가 설정되고 유지되어야 한다. 이 자료는 기록되어야 한다. 추적성을 위한 절차가 설정되고, 문서화되어 유지되어야 한다. 이러한 절차는 추적성의 정도를 정의하고 교정 활동을 촉진해야 한다. 추적성은 모든 구성성분, 사용된 재료, 환경 상태의 기록들을 포함한다. 기증자, 완성된 조직과 수령자의 식별 사이에 인체 조직의 추적성을 가능하게 해 주는 효과적인 시스템이 존재해야 한다. 수령 병원은 2원 감사의 연속성을 보증하는 완성 조직에 대한 내부 기록을 유지해야 한다.

8 공정 제어

8.1 일반

조직은행은 직접적으로 품질에 영향을 주는 공정을 인지하고 계획해야 하며, 이 공정들이 제어되는 환경하에서 진행되고 있음을 보증해야 한다.

제어되는 환경이란 다음 사항들을 포함해야 한다.

■ 적절한 공정, 장비 및 적절한 작업 환경 사용

■ 참고 표준치/기준, 품질 계획 및 문서화된 절차 준수

■ 적절한 공정 변수와 조직 특성의 모니터링 및 제어

■ 타당한 공정 및 장비의 승인

■ 장비의 적절한 서비스 및 유지 관리

관련 장비와 인력을 포함하는 어떠한 공정 운영에 대한 요건이라도 명기되고 기록이 유지되어야 한다. 공정이 수행될 때마다, 문서화된 절차에의 순응이 각 단계의 수행이나 자료 수집을 정리하는 작업 서류를 통해 확인되어야 한다. 문서화된 절차에서 벗어나는 어떠한 경우도, 기록되고 품질에 미칠 가능한 효과를 정식으로 검토 받아야 한다.

8.2 특수 공정 검증

조직 가공 작업이나 특정 공정의 개발 혹은 중요한 수정에 대한 프로토콜이 적절한 인력에 의해 문서화되어 승인 받아야 한다. 그 공정이 공정 세부사항을 충족시켜야 하고, 조직 세부사항에 부합함을 입증한다는 조항이 그 프로토콜에 포함되어야 한다. 조직의 품질에 영향을 줄 수 있는 각 주요 단계는 자격을 만족해야 하며, 검증되어야 한다. 조직 은행은 효과적이며 검증된 공정으로 조직을 다루어야 한다. (예, 소독, 살균, 혹은 조절 냉동)

공정 중의 모든 제어 변수들은 기록되어야 한다. 이러한 검증 자료는 기록되어야 하고, 재평가로 공정의 변화를 만들어야 한다. 물리적 제어 변수들의 세부 사항들이 소독/살균 방법에 대한 배치 공정 기록의 일부에 들어있어야 한다. 에틸렌 옥사이드의 경우, 생물학적 지표의 결과가 배치 경력 기록에 포함되어야 한다. 사용되는 절차에는 에틸렌 옥사이드 잔류량 농도가 결정되어 있어야 한다. 살균 장비는 기록 장비나 지표를 제공할 수 있어야 한다. 공정의 결과가 조직의 조사와 검사를 통해 완전히 입증될 수 없는 경우, 특정 요건들을 충족시키는 지를 보증하기 위해 그 공정을 지속적으로 모니터해야 한다.

특정 공정에 대한 품질 기록에서는 사용된 작업 지시서, 특정 공정이 수행된 날짜와 작업자 명을 확인할 수 있어야 한다. 공정이 실행되기 전, 각 공정들이 지속적으로 세부 요건에 맞게 조직을 생산할 것임을 보여줄 수 있도록 검증되어야 한다. 공정에 사용되는 특정 장비가 문서화된 절차에 나타나 있어야 한다. (예, 살균, 냉장, 냉동, 배양)  공정이 의도한 결과를 달성할 수 있는 능력을 보증하도록 정기적인 주요 평가를 수행해야 한다. 검증이 수행되지 않은 경우, 그 사유와 허가 사항이 기록 되어야 한다. 공정 중, 새로운 또는 수정된 장비 도입, 주요 점검 정비나, 장소의 이동과 관련된 어떠한 중요한 변화가 발생하는 경우에도 비슷한 절차를 따라야 한다. 기증자 조직들이 많이 모이는 경우, 사유 및 정당성과 함께 완전히 문서화된 위험도 분석이 요구될 것이다.

8.3 조직 출하

완성 조직은 품질 보증 담당자에 의해 출하될 때까지 검역 하에 있어야 한다. 문서화된 절차에 따른 모든 활동들이 완벽하게 마쳐지고, 문서가 가용하며 승인될 때까지, 조직이 검역 상태를 벗어나서는 안 된다. 배치 공정 기록이 검증되고 승인되어야 하며, 조직이 출하 승인 혹은 거부되었다는 문구를 포함해야 한다. 미생물학적 절차를 포함하는 모든 필요한 절차가 완벽하게 완료될 때까지는 어떠한 조직도 출하될 수 없다. 조직의 출하 책임이 있는 검사 권한을 기록에서 확인할 수 있어야 한다. 배치 공정 기록의 구성에는 다음 사항들을 정의해야 하며, 포함되어야 한다 - 원재료 양, 성분 및 중간재, 이들의 배치/제어 번호, 공정 진행된 조직의 양, 완성 조직의 수, 작업 중 제어 결과, 미생물학적 검사 결과, 담당자 이름, 공정 세부 요건에 부합하지 못하는 세부 사항, 라벨과 최종 식별 번호 사본, 공정/살균 기록. 예외적인 임상 상황일 경우, 비순응 조직의 제한적인 출하가 허가될 수 있다. 그러한 조직이 출하될 경우, 그 사유와 조건이 조직 은행 의료 상담역과, 그 조직을 사용하려는 임상의의 동의를 받아야 하며, 서면 절차에 따라 문서화되어야 한다.

이러한 상황에서는 기록이 유지되어야 하고, 정기적인 검토가 필요하다.

8.4 조직 폐기

다른 조직, 공정 환경 혹은 작업자로의 오염을 예방하기 위해, 폐기되는 조직을 다루기 위한 특별 조항이 조직 은행에 의해 만들어져야 한다. 이 조항은 인간 조직의 폐기에 대한 지역 정책과 임상 잔류물의 폐기에 대한 관련 지침들을 따라야만 한다.

8.5 모니터링 시스템

8.5.1 감사

품질 관련 활동 실행 및 그 결과를 모니터하기 위하여, 내부 품질 감사에 대한 계획과 실행에 대한 문서화된 절차가 설정되고 유지되어야 한다. 감사는 공정 기록들의 조사를 포함해야 한다. 내부 품질 감사는 정해진 일정에 따라 감사를 받는 해당 장소에 독립적이며, 정해진 수준까지 훈련을 받은 사람에 의해 실시되어야 한다. 감사 결과는 기록되고 유지되어야 한다. 여기에는 감사 동안 관찰한 모든 사항들 (필요한 경우, 교정 방법에 대한 제안서)이 포함되어야 한다. 향후에 취해질 활동에 대한 문장이 기록되어져야 한다. 부작용의 형태와 빈도, 불만사항과, 교정 및 예방 활동의 효율성은 품질 시스템이 효과적이고 적절하다고 보증할 수 있도록 조직 은행 경영진에 의해 검토되어야 한다.

8.5.2 교정 및 예방 활동

적절한 경우, 교정 활동에는 부적절한 제품의 원인 검토와, 재발 방지를 위한 공정의 적절한 변화 시행을 포함하는 예방활동이 함께 행해져야 한다.

교정 및 예방 활동에 대한 문서화된 절차가 설정되고 유지되어야 한다. 교정 및 예방 활동으로부터 생겨난 어떠한 문서화된 절차의 변화도 수행되고 기록되어져야 한다. 교정 활동에 대한 절차는 다음을 포함해야 한다.

■ 보고된 부작용 및 다른 부적격 제품 기록의 효과적인 처리

■ 조직, 공정 및 품질 시스템과 관련된 부적격 제품의 원인 조사

■ 조사 결과의 검토와 기록

■ 부적격 제품의 원인 제거를 위한 교정 활동의 세부 사항

■ 교정활동이 행해지고 그것이 효과적임을 보증하기 위한 방법 적용

8.5.3 부적격 조직

부적격 조직의 의도치 않은 사용을 막고 있음을 입증할 수 있도록 문서화된 절차가 설정되고 유지되어야 한다. 여기에는 부적격 조직의 식별, 문서, 평가, 분리, 처리와 조직은행의 품질 보증 및 공정 책임자들에게 통보 방법을 제공해 주어야 한다. 부적격 조직의 분배에 대한 검토화 권한에 대한 책임이 문서화된 절차에 따라 정의되고 검토되어야 한다.

부적격 조직은 다음 사항들을 할 수도 있다.

■ 재처리 혹은 재처리 없이 승인

■ 대안 적용으로 간주

■ 임상 폐기물로서, 거부 또는 폐기

■ 특정 요구조건에 부합하도록 재처리

부적격 조직의 재처리는 예외적이어야 한다. 위험도 평가 후, 최종 제품의 품질이 영향을 받지 않거나, 세부 요건에 부합하고, 승인된 절차에 맞추어 진행된 경우에만 한해서 가능해야 한다. 재처리에 대한 기록은 유지되어야 한다.

8.5.4 불만사항

보고된 불만사항 및 반품 조직을 포함하는 모든 피드백 정보는 정해진 절차에 따라 지명된 자에 의해 문서화되고, 조사되고, 분석되고, 대조되고, 커뮤니케이션이 되어야 한다. 어떠한 불만 사항도 교정 활동을 수반하지 않는다면, 그 이유가 기록되어져야 한다. 다른 건물에서 혹은 제3단체에서 불만사항에 관련이 있는 활동이 있음이 조사에서 확인되었을 때, 불만 사항 원본과 결과 보고서 사본이 해당 건물들로 보내어져야 한다. 필요한 경우, 동의서나 계약서 수정이 고려되어야 한다.

8.5.5 리콜

조언 및 리콜 통보에 대한 절차가 설정되고, 문서화되며, 유지되어야 한다. 이 절차는 다음 사항들을 포함해야 한다.

■ 관련 배치의 분배를 막는 시스템 (혹은 영향을 받는 같은 기증자의 기증)

■ 같은 기증자의 처리 및 저장된 조직을 가지고 있을 수 있는 다른 조직은행들을 포함하여, 모든 관련 단체들에 대한 리콜 및 조언 통보의 커뮤니케이션 방법

■ 유지되어야 하는 기록들

■ 반송된 조직의 조정

■ 리콜된 조직의 저장 및 검역

■ 보고되어야 하는 해당 관청 기관

리콜 절차의 실행은 지정자에 의해 조정되어야 한다. 불만사항, 부작용의 결과로 또는 기증자가 포함 및 제외 기준에 부합하지 않는다는 내용의 정보를 늦게 입수한 결과로 리콜이 촉발될 수 있다. 절차를 개시하고 관리할 사람이 지정되어야 한다. 리콜된 조직은 결정이 내려질 동안 식별되고, 저장되며, 검역되어야 한다. 리콜 절차는 기록되어야 하며, 원래 배송된 완제 조직의 수와 그 이후에 회복된 조직 수 사이의 조정 내용을 포함하는 최종 보고서가 발간되어야 한다.

9 포장, 라벨링 및 운송

9.1 포장 및 라벨링

패킹, 포장, 표시 과정 (사용되는 재료 포함)이 명기된 요구 조건에 맞추어져야 한다.

절차는 다음 사항들을 보증하도록 설정되고 유지되어야 한다.

■ 조직이 품질을 유지하고, 오염을 방지하도록 고안된 용기 내에 존재한다.

■ 조직은 그 사용이 바로 요청될 수 있도록 무균 상태로 존재할 수 있다.

■ 포장재는 개봉이 되었는 지를 명확하게 나타낸다.

■ 조직은행은 최종 라벨링 작업을 수행한 자의 인적 사항을 기록한다.

■ 운송 및 저장에 대한 포장 및 라벨의 적합성이 검증되었다.

단위 라벨 및 사용설명서는 다음 사항들을 포함하여 라벨되어져야 한다.

■ 적절한 장소에 크기, 개수 또는 용량, 내용물에 대한 기술

■ 조직 은행의 전체 이름

■ 배치번호/로트 번호/일련 번호

■ 기증 일자

■ 취급에 대한 설명 및 사용 중 일어날 수 있는 유해 사항

■ 개봉 및 필요한 경우, 무균 상태의 준비에 대한 지시사항

■ 지정된 유효기간을 가진 조직의 폐기 일자

■ 각 포장이 단일 환자용이라는 문구

■ 저장에 대한 필요한 지시 사항

이 모든 정보를 단일 용기에 표시하기 어려운 경우, 사용 설명서 (package insert)에 포함되어야 한다. 그러나, 모든 단일 라벨은 내용물에 대한 기술 (가능한 곳에 크기, 개수 또는 용량 포함), 조직 은행의 전체 이름, 배치번호/로트 번호/일련 번호, 지정된 유효기간을 가진 조직의 폐기 일자는 적어도 포함되어 있어야 한다.

9.2 운송 및 운반

조직 은행은 최종 조사 및 검사 후에 조직의 품질 보호를 위하여 준비해야 한다. 계약서에 명기되어 있는 경우, 목적지까지의 운반이 포함되도록 연장되어야 한다. 운송 포장 수령인의 이름과 주소는 품질 기록에 포함되어야 한다. 조직 은행은 조직 은행에 반품된 사용되지 않은 조직의 승인 혹은 거부에 대한 정책을 문서화해야 한다. 사용자에게 이 정책이 명확히 전달되어야 한다. 조직 은행은 승인된 중간 단계 부서가 분배 기록을 유지하고, 그러한 기록들이 감사를 위해 가용해야 함이 요구된다.

1 0 문서

10.1 일반

조직이 명기된 요구 조건에 부합함을 보증하는 수단으로서, 품질 시스템이 설정되고 문서화되어 유지되어야 한다.

조직 은행은 다음 사항들을 준비하고 있어야 한다.

■ 표준 작업 절차

■ 이식 세부 사항, 기증자 위탁 표준과 같은 세부 사항

■ 기증자 기록과 같은 기록물

문서는 발간 전에 승인된 자에 의해 검토되고 승인되어야 한다. 이는 다음 사항들을 보증한다.

■ 적절한 문서의 관련 이슈가 품질 시스템의 효과적인 기능에 필수적인 작업이 수행되는 모든 장소에서 가용하다.

■ 유효하지 않거나 과거의 문서들은 이슈 혹은 사용되는 모든 장소에서 의도치 않은 사용을 방지하기 위해 제거된다.

■ 지식의 보존 또는 법적인 용도로 유지되고 있는 과거의 문서들은 적절하게 표시되고 보관된다.

기록물의 유지에 대한 문서화된 절차가 있어야 한다. 여기에는 다음 사항들이 포함되어야 한다; 식별, 수집, 색인, 배치 처리 기록, 접속, 서류철, 보관, 품질 기록의 유지 및 배치. 이들은 품질 시스템의 명기된 요구 조건들에 부합하기 위해 유지되어야 한다. 동의서나 계약서에 명기될 경우, 제3단체나 용역 제공자들의 관련 품질 기록들도 유지되어야 한다.

의료 및 행동 기록과 조직 수거 세부사항에 관련된 기증자 기록이 유지되어야 한다. 이러한 기록들은 기증된 조직이 지정된 자에 의해 거부되었거나 출하되었음을 보여주어야 한다. 기밀 기록이 승인된 자들만이 접근할 수 있는 제한 구역에 보관되어 있어야 한다. 적어도 이 관리 기준에서 요구 되는 정도로의 조직의 추적성을 제공해 주도록 조직의 각 배치에 대한 출하 기록은 설정되고 유지되어야 한다. 기록은 생산량과 분배를 위한 출하량을 식별할 수 있어야 한다. 조직 은행은 모든 사용자 불만 사항의 자세한 조사 기록과 조언 통지 및 리콜에 대한 내용을 유지해야 한다. 조직 은행은 기록들이 조직의 기술, 사용된 제어 번호, 불만 통보자 이름, 불만의 속성, 수행된 교정 또는 예방 활동 및 불만에 대한 응대가 포함됨을 보증해야 한다.

10.2 문서 수정

문서의 수정은 특별히 지정된 경우를 제외하고, 이전 검토 및 승인을 진행한 동일한 부서나 조직에서 검토되고 승인되어야 한다. 적절한 배경 정보가 검토 및 승인 과정에 접속이 가능해야 한다.

10.3 보관 및 유지

모든 종류의 문서 유지 최소 기간이 명기되고 정의되어야 한다. 문서들은 보관되고 유지되어, 파손, 악화, 분실을 막을 수 있는 적절한 환경이 제공되는 시설에서 검색될 수 있어야 한다. 조직 은행은 기간이 지난 과거 문서의 사본이 유지되어야 하는 기간을 정의해야 한다.

10.4 컴퓨터 기록

저장, 분배 및 품질 조절을 포함하는 공정 과정에 컴퓨터 시스템 도입은 이 관리 기준의 요구 조건에 부합할 필요성을 변화시키지 않는다. 동일 기준 및 표준이 다른 기록들에도 적용된다. 도식적인 계획 또는 소프트웨어에 대한 순서도는 명기된 요구 조건들에 부합하도록 시스템의 능력을 평가하는 데 가용해야 한다. 자격 요건과 검증이 컴퓨터 시스템의 주기의 일부이다. 시스템에 대한 기술, 기능, 및 명기된 요구 조건들은 문서화되어야 한다. 시스템은 주요 자료를 입력하고 확인하는 담당자의 인적사항을 기록해야 한다. 시스템이나 프로그램의 변경은 정해진 절차에 따라서만 가능해야 한다. 저장 혹은 발주를 위해 최종 배치의 출하가 컴퓨터 시스템에 의해 이루어질 때, 그 배치를 출하시킨 자(들)의 인적사항을 기록해야 한다. 컴퓨터 시스템 고장 시를 대응할 수 있도록 이를 대신할 수 있는 관리 시스템이 존재해야 한다.

1 1 특수 고려 사항

많은 경우, 전문적인 단체나 전문가 협회들이 특수 조직과 관련된 표준이나 지침들을 마련해 놓았다. 이 관리 기준은 기존의 표준 및 지침의 개발 및 지원에 대한 틀로써 활용된다. 조직 은행의 소장 및 의료 자문역들은 이 관리 지침에 근거하여 그 기관의 표준이나 지침이 존재하고, 품질 보증 시스템에 병합되었음을 보증해야 한다. 특별 표준 및 지침들은 참고 문헌 섹션에서 확인할 수 있다.

조직 공학

현재 특별한 지침이 없는 영역은 조직 공학 영역이다. 인간에서 추출된 물질이나 세포를 포함하는 치료제가 비영리기관에 의해 보관될 경우, 이 관리 기준이 적용된다.

또한 다음 원칙들이 적용된다.

■ 동종 세포가 숫적으로 상당히 많이 확대되어 다수의 수여자에게 사용이 되려 한다면, 반드시 해야 하는 검사 이외의 미생물학 검사의 정도가 특정 질환에 위험성을 가진 인구 크기의 증가를 반영해야 한다.

■ 세포가 이식 전에 실험실적으로 배양된다면, 절차는 악성 변이가 부재하고 관련 생물학적 특성들이 유지됨을 보일 수 있도록 검증되고 모니터 되어야 한다.

인간 수정 배아학 법안 (1990)의 특수 요건

성체를 포함하거나 포함할 수도 있는 난소 혹은 고환 조직의 저장은 인간 수정 배아학 법안 (1990)의 조항 하에 보관 자격증이 요구된다. 자격증 없이 보관은 범죄의 요건이 된다. 비슷하게, 해동 성체의 치료적 사용, 취급, 치료 목적으로 미성숙 성체의 실험실적 성숙화도 인간 수정 배아학 협회 (HEFA)로부터의 자격증을 필요로 하며, HEFA에 의해 인증된 장소에서만 가능할 수도 있다. 그러한 성체의 기증자 사후 사용은 인간 수정 배아학 법안 및 HEFA 관리 기준에 따라 적절한 사망 전 서면 동의서가 요구될 것이다.

용어

이 관리 기준 목적으로 다음 정의들이 적용된다.

조언 통지 (Advisory notice)

조직의 사용, 변경, 처분 혹은 반품에서 취해져야 하는 행위에 대한 정보 및 조언을 제공하기 위해 발행된 통지.

동종 사용 (Allogenic use)

어떤 사람으로부터 다른 사람에게 이식되는 세포나 조직

부속물 (Ancillary material)

공정 과정 중 조직에 접촉하는 모든 아이템

자가 사용 (Autologous use)

자신으로부터 제거되어 다시 자신에게 이식되는 세포나 조직

배치 또는 로트 (Batch or Lot)

한 공정 혹은 일련의 공정에서 처리되는 원재료, 포장재, 혹은 조직의 정해진 양.

주: 1개의 배치는 한 가지 완성 조직을 말할 수 있다.

보정 (Calibration)

특정 상황하에서 측정 장비나 시스템이 나타내는 수치, 혹은 물질의 측정으로 나타내는 수치와, 표준치로 알려진 값과의 사이의 관계를 설정하는 작업 과정.

세포 배양 (Cell culture)

세포의 실험실 내 성장

세포 (Cells)

다른 결합 조직이 붙어있지 않은 개별 세포 혹은 집합체

불만 (Complaint)

식별, 품질, 내구성, 신뢰성, 배송, 안전 혹은 조직의 성능에 관련된 결함에 대한 서면 또는 구두 보고.

확인 검사 (Confirmatory tests)

스크리닝 연구소에서 발견된 반복 반응의 진위 여부를 확인하기 위하여, 반복 반응 샘플에 대하여 지정된 연구소에 의해 수행되는 일련의 검사

제대혈 (Cord blood)

태반 및 탯줄에 있는 혈액; 출생 시 취하는 혈액

교차 오염 (Cross-contamination)

한 재료나 조직에서 다른 재료나 조직으로의 오염

지정 동종 이식 (Directed allogeneic)

다른 지정된 개인에게로의 이식을 위한 개인의 기증

소독 (Disinfection)

박테리아, 곰팡이, 바이러시의 숫자를 줄이는 치료 방법

기증자 (Donor)

조직이 제거되어 온 살아있거나 최근에 죽은 사람. 기증된 조직은 동종 또는 자가 사용일 수 있다.

완성 조직 (Finished tissue)

포장을 포함하는 모든 단계의 공정을 지나 온 조직.

성체 세포 (Gamete)

반수의 염색체를 가지고 수정을 할 수 있는 재생 세포

관리 기준 (Good practice)

관련 정부 기관이나 전문가 단체에 의해 정의된 표준에 부합하는 행위

조혈 모세포 (Haemopoietic progenitor cells)

특정 세포주로 발전할 수 있는 세포. 백혈구, 적혈구, 혈소판을 생성할 수 있는 세포. 조혈 줄기세포는 말초 혈관, 제대혈, 골수에서 치료 목적으로 수집된다.

이식 (Implantation)

이식체 (조직 또는 세포)를 신체로 삽입하는 과정

공정 중 제어 (In-process control)

조직이 그 세부 요구 사항에 부합됨을 보증하기 위해 모니터 하고, 필요한 경우, 공정을 변경하기 위하여 공정 중 수행되는 검사. 환경 혹은 장비의 제어가 공정 중 제어의 일부가 될 수 있다.

중간 단계 조직 (Intermediate tissue)

추가 처리 단계를 거쳐야 하는, 부분적으로 처리된 조직.

라벨 (Label)

식별, 기술적인 세부사항, 조직의 사용법과 관련된 모든 서면, 인쇄 또는 그래프로 처리된 내용들 (용기, 포장지, 또는 조직에 붙어있는 사용 설명서 위의)이며, 발송문은 제외.

공정 (Processing)

재료의 수령부터, 준비 및 포장, 완성 조직의 완료에 이르기까지 조직의 준비에 포함되는 모든 작업 과정.

검역 (Quarantine)

수거 조직, 포장재, 또는 물리적으로 분리된 조직의 상태, 또는 다른 효과적인 방법으로 출하 또는 거부 결정을 기다리고 있는 조직의 상태.

리콜 (Recall)

조언 통지에 포함된 지시에 따라 불량으로 알려지거나 의심되는 완성 조직에 대하여 조직 은행으로의 요청된 반품.

수령인 (Recipient)

완성 조직이 이식될 사람.

반복 반응 샘플 (Repeat reactive sample)

처음에 반응을 보였으며, 원래의 샘플에서 취해지고 같은 검사를 사용하여 시험한 하나 이상의 시험관에서 추가적인 반응 결과를 보인 샘플

재처리 (Reprocessing)

정해진 공정 단계에서 용인되지 않는 품질의 조직의 재작업으로 품질이 하나 혹은 그 이상의 추가 작업에 의해 받아들여질 수 있다.

수거 (Retrieval)

기증자로부터 조직 또는 세포의 제거

줄기 세포 (Stem cells)

자가 증식, 성장과 분화가 가능한 세포

살균 (Sterile)

살아있는 미생물이 없는 제품의 상태. 최종적으로 살균된 제품에 ‘살균”이라고 라벨을 붙임으로서, 이론적으로 제품에 살아있는 미생물의 존재는 백만분의 1혹은 그 이하 수준이다.

조직 (Tissue)

치료 목적으로 사용되는 인간에서 나온 물질, 조직 혹은 세포

조직 은행 (Tissue bank)

자신의 이름 하에서, 완성된 조직의 수거, 처리, 포장, 라벨링, 보관, 운송을 담당하는 기관으로, 그 기관 자신이 이 과정을 수행할 수도 있고, 혹은 그를 대신하는 제3의 기관에 의해 수행될 수 있다.

검증 (Verification)

명기된 요구 조건에 부합하는 검사 및 대상물 증거 조항에 의한 확인

참고 문헌

일반

General COSHH (Control of Substances Hazardous to Health) and Carcinogens (Control of Carcinogenic Substances) and Biological Agents (Control of Biological Agents): Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1999/ Health and Safety Commission; Sudbury: HSE Books, 1999.

Health and Safety at Work Act, 1974, London: HMSO.

Infectious Disease Transmission through Cell, Tissue, and Organ Transplantation; Reducing the Risk through Donor Selection. Cell Transplantation, Vol 4, No 5, 1995.

Safety in Cell and Tissue Culture. Edited by G. Stacey, A. Doyle and P. Hambleton. Kluwer Academic Publishers, 1998.

보건부 (기관 및 법적 문서 포함)

A Code of Practice for the Diagnosis of Brain Stem Death, Including Guidelines for the Identification and Management of Potential Organ and Tissue Donors, Department of Health, 1998.

Anatomy Act, 1984.

Controls Assurance in Infection Control; Decontamination of Medical Devices, Health Services Circular, 1999/179, NHS Executive, 13 August 1999.

Coroners Act, 1988.

Corneal Tissue Act, 1986.

Data Protection Act, 1998 (revised).

Guidance Notes on the Processing, Storage and Issue of Bone Marrow and Blood Stem Cells, Department of Health, 1997.

Guidance on the Microbiological Safety of Human Organs, Tissues and Cells used in Transplantation, Advisory Committee on the Microbiological Safety of Blood and Tissues for Transplantation, Department of Health, 2000, (www.doh.gov.uk/msbt).

Human Fertilisation and Embryology Act, 1990.

Human Fertilisation and Embryology (Disclosure of Information) Act, 1992.

Human Organ Transplants Act, 1989.

Human Tissue Act, 1961.

Human Tissue Act, (Northern Ireland), 1962.

Report on the Review of Patient-Identifiable Information, The Caldicott Committee, Department of Health, 1997.

Review of Guidance on the Research Use of Foetuses and Fetal Material, Polkinghorne Committee, 1989.

Rules and Guidance for Pharmaceutical Manufacturers and Distributors, The Stationery Office, 1997.

Transmissible Spongiform Encephalopathy Agents: Safe Working and the Prevention of Infection, Advisory Committee on Dangerous Pathogens, Spongiform Encephalopathy Advisory Committee, Department of Health, 1998.

Variant Creutzfeldt-Jacob Disease (vCJD); Minimising the Risk of Transmission, Health Services Circular 1999/178, NHS Executive, 13 August 1999.

전문학회/기관

British Association for Tissue Banking, 1999. General Standards for Tissue Banking, (BATB/STD/1/29- 09-99) .

- Guidelines for Tissue Donor Selection, (BATB/GUI/MED1/1/29-09-99)

- Technical Guidelines for Cardiovascular Tissue Banking, (BAT B/GUI/CVS1/1/29-09-99)

Technical Guidelines for Processing of Tissues Aseptically or with Terminal Sterilisation, (BATB/GUI/SKL1/1/29-09-99)

- Technical Guidelines for Skeletal Tissue Banking, (BATB/GUI/SKL2/1/29-09-99)

- Technical Guidelines for Skin Banking, (BATB/GUI/SKN/1/29-09-99)

- Technical Guidelines for Ocular Tissue Banking, (BATB/GUI/EYE/draft1/16-03-00).

Code of Practice, Human Fertilisation Embryology Authority. 4th Edition, July 1998.

Guidance on the Retrieval of Human Eyes used in Transplantation and Research, Royal College of Ophthalmologists, 1998.

Guidelines for Blood Transfusion Services in the United Kingdom, 4th Edition, 2000.

Guidelines for the Retention of Tissues and Organs at Post-mortem Examination, Royal College of Pathologists, March 2000.

Human Tissue and Biological Samples for Use in Re s e a rch, Interim operational guidelines issued by the Medical Re s e a rch Council. Published for consultation, November 1999.

Human Tissue; Ethical and Legal Issues, Nuffield Council on Bioethics, 1995.

Safe Disposal of Clinical Waste, Health Services Advisory Committee, Health and Safety Executive, 1999.

Safe Disposal of Clinical Waste, Whole Hospital Policy, Estates Policy Letter, EPL (95)13.

Storage of Ovarian and Prepubertal Testicular Tissue, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), January 2000.

Strategic Guide to Clinical Waste Management for General Managers and Chief Executives, Estate Executive Letter, EEL (94/1).

The Collection and Storage of Bone Allografts, British Orthopaedic Association, 1994.

UKCCCR Guidelines for the use of Cell Lines in Cancer Research, United Kingdom Co-ordinating Committee on Cancer Research (UKCCCR), London, First Edition, 1999.

유럽 학회

Adoption of an Opinion on Human Tissue Banking, European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission, July 1998.

Common Standards for Musculoskeletal Tissue Banking, European Association of Tissue Banks (EATB), 1997.

Council of Europe Convention of Human Rights with Regard to the Application of Biology and Medicine; Bioethics Convention, 1996.

Council of Europe Recommendation on Human Tissue Banking, 1994.

Council Recommendation of 29 June 1998 on the Suitability of Blood and Plasma Donors and the Screening of Donated Blood in the Eu ropean Community, (98/463/EC).

European Eye Bank Association, Agreements on minimum standards, (EEBA), Directory, 8th Edition, January 2000.

Group of Specialists on Quality Assurance for Organs, Tissues and Cells. Council of Europe, May 1999.

Quality Systems - Specification for Design, Development, Production, Installation and Servicing, BS EN ISO 9001, 1994.

Standardisation of Organ Donor Screening to Prevent Transmission of Neoplastic Diseases, Council of Europe, 1997.

Standards for Blood and Marrow Progenitor Cell Processing, Collection and Transplantation, Joint Accreditation Committee of the International Society for Hematotherapy and Graft Engineering (ISHAGE) Europe and European Group for Bone Marrow Transplantation, 1998.

The Rules Governing Medicinal Products in the European Community, Volume 4: Good Manufacturing Practice for Medicinal Products, Luxembourg; Office for Official Publications of the EC, Commission of the European Communities, 1992.

국제 학회

American Association of Tissue Banks, Standards for Tissue Banking, Mc Lean, Virginia, AATB 1996.

American Association of Tissue Banks, Technical Manual for Tissue Banking, Mc Lean, Virginia, A ATB 1996.

Code of Good Manufacturing Practices for Human Blood and Tissues, Therapeutic Goods Administration, Australia, November 1999.

Code of Good Manufacturing Practice for Therapeutic Goods Human Tissues, Therapeutic Goods Administration, Australia, 1995.

Proposed Approach to Regulation of Cellular and Tissue Based Products U.S. Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, 1997.

Suitability Determination for Donors of Human Cellular and Tissue-based Products, FDA Proposed Rule, (65 FR 52969), September 1999.

조직 은행 관리 기준에 대한 working group 구성원

Dr S Ludgate (Chair)

Medical Director, Medical Devices Agency

Mr M A Cox

Senior Medical Device Specialist, Medical Devices Agency

Dr W J Armitage

Director, Corneal Transplant Service (CTS) Eye Bank Bristol and Bristol Heart Valve

Bank; President, British Association for Tissue Banking

Professor P R Braude

Head of Division of Women’s and Children’s Health, Guy’s, King’s and St Thomas’

School of Medicine; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

Dr D Fehily

Head of Tissue Services, National Blood Service

Dr G Galea

Director, Scottish National Blood Service (Tissue Service)

Dr M Kavanagh

Principal Medicines Inspector, Medicines Control Agency

Dr J Kearney

Head of Tissue Services Research and Development, National Blood Service

Ms P Keenan

Regional Donor Co-ordinator North Thames, UK Transplant Co-ordinators Association

Dr M Potter

Senior Lecturer/Consultant in Haematology, Royal Free and University College Medical

School, London; Secretary, British Society of Blood and Marrow Transplantation

Mr I Stockley

Consultant Orthopaedic Surgeon, Northern General Hospital Sheffield; British

Orthopaedic Association

Dr T Wyatt

Consultant Clinical Scientist, Mater Hospital Trust, Belfast; Member of the Committee

on Microbiological Safety of Blood and Tissues for Transplantation (MSBT)

Dr M Ferguson (Observer)

Principal Scientist, National Institute for Biological Standards and Control